Załącznik nr 7  do SIWZ  ZP/D/2/2016

DEFIBRYLATOR PRZENOŚNY

Formularz parametrów wymaganych

| L.p. | Parametry | Wartość wymagana |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK |
| 2 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa | TAK |
| 3 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J | TAK |
| 4 | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK |
| 5 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia | TAK |
| 6 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |
| 7 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |
| 8 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 5 do 360J | TAK |
| 9 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – minimum 20 J | TAK |
| 10 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |
| 11 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce | TAK |
| 12 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia | TAK |
| 13 | Stymulacja przez skórna w trybie sztywnym i na żądanie Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę | TAK |
| 14 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA | TAK |
| 15 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |
| 16 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |
| 17 | Alarmy częstości akcji serca | TAK |
| 18 | Zakres pomiaru tętna od 20-300u/min | TAK |
| 19 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG min. od 0,25 do 4 cm/Mv, minimum 8 poziomów wzmocnienia | TAK |
| 20 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie | TAK |
| 21 | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 cali | TAK |
| 22 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70 mm | TAK |
| 23 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |
| 24 | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych | TAK |
| 25 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci | TAK |
| 26 | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK |
| 27 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych | TAK |
| 28 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją, bez udziału użytkownika. | TAK |
| 29 | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | TAK |
| 30 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK |
| 31 | Torba transportowa + 3 akumulatory + 2 kable EKG 12 | TAK |
| 32 | Uchwyt karetkowy homologowany | TAK |