Zał. Nr 9 do SIWZ- ZP/D/6/2016

| Lp. | Wymagane minimalne warunki (parametry) dla sprzętu medycznego i urządzeń |
| --- | --- |
|  | Respirator transportowy z wyposażeniem |
| 1 | Respirator fabrycznie nowy, rok min 2016. Podać markę, model, rok produkcji |
| 3 | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu |
| 4 | Urządzenie wyposażone w torbę ochronną wykonaną z materiału typu PLAN zapobiegającemu dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. |
| 5 | Przednia część torby ochronnej wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. |
| 6 | Zestaw składa się z respiratora transportowego, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego |
| 7 | Zasilanie respiratora transportowego DC 12V, możliwość zasilania 230V |
| 9 | Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie respiratora zaraz po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 – deklaracja zgodności(dołączyć do oferty) |
| 10 | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi |
| 11 | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia |
| 12 | Akumulator bez efektu pamięci |
| 13 | Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny |
|  | Parametry techniczne |
| 14 | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt od min 5 kg masy ciała |
| 15 | Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5% |
| 16 | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar |
| 17 | Czas pracy respiratora na baterii min 10 h w warunkach pracy ambulansu |
| 18 | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix |
| 19 | Możliwość pracy w temperaturze min -18 - + 50 ˚C |
| 20 | Możliwość przechowywania w temperaturze -40 - +70˚C |
| 21 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu |
| 22 | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych (wybór – dorosły, dziecko, niemowlę) |
| 23 | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta. |
| 24 | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora |
| 25 | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy. |
| 26 | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów bezpośrednio przy masce do wentylacji |
|  | Tryby wentylacji |
| 27 | IPPV |
| 28 | RSI |
| 29 | CPR |
| 30 | CPAP |
| 31 | SIMV |
| 32 | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowy tryb S-IPPV |
| 33 | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowy tryb Inhalacji |
|  | Parametry regulowane |
| 34 | Częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min 5-50 oddechów/min |
| 35 | Objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml |
| 36 | Ciśnienie PEEP zintegrowane z respiratorem regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O |
| 37 | Ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar |
|  | Obrazowanie parametrów |
| 38 | Ciśnienie PEEP |
| 39 | Maksymalne ciśnienie wdechowe |
| 40 | Objętość oddechowa |
| 41 | Objętość minutowa |
| 42 | Częstość oddechowa |
|  | Prezentacja graficzna |
| 43 | Zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru |
|  | Alarmy |
| 44 | Bezdechu |
| 45 | Nieszczelności układu |
| 46 | Wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych |
| 47 | Rozładowanego akumulatora/braku zasilania. |
| 48 | Alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim. |
|  | Pozostałe |
| 49 | Okres gwarancji minimum 24 miesiące W okresie gwarancji: serwisowanie urządzeń wg zaleceń producenta w cenie oferty, możliwości zakupu części w trakcie trwania gwarancji, zapewnienie szkolenia wstępnego |
| 50 | Instrukcja obsługi, deklaracje zgodności, paszport techniczny przy dostawie |