Załącznik nr 5 do SIWZ

**Formularz parametrów wymaganych**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Parametry wymagane** |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe, nie demonstracyjne, rok produkcji 2017 | TAK |
|  | Prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej za pomocą mechanicznego tłoka z ssawką relaksacyjną w trybie 30 ucisków/ 2 oddechy ratownicze oraz możliwość pracy w trybie ciągłym | TAK |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | TAK |
|  | Częstość kompresji zawarta w zakresie 80 – 110 uciśnięć na minutę | TAK |
|  | Głębokość kompresji: w zakresie 4 - 6 cm | TAK |
|  | Urządzenie przystosowane do wykonywania kompresji u pacjentów o szerokości klatki piersiowej do 45 cm | TAK |
|  | Temperatura robocza od 0 do +40°C, możliwość pracy w temperaturze 0°C min. przez jedną godzinę | TAK |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektrycznie | TAK |
|  |
| akumulator ładowany ze źródła napięcia przemiennego 230 V ~/50 Hz | TAK |
| zasilanie 12 V DC (ze ściany karetki) | TAK |
| zasilanie 230 VAC | TAK |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji pacjenta przy zasilaniu z akumulatora przez okres 45 min. oraz z zasilania stacjonarnego bez ograniczeń | TAK |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy(wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | TAK |
|  | Aktywna relaksacja klatki piersiowej za pomocą ssawki | TAK |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | TAK |
| 1.
 |
| torba przenośna | TAK |
| deska pod plecy | TAK |
| podkładka stabilizująca pod głowę | TAK |
| pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia | TAK |
| akumulator | TAK |
| elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu – minimum 10 sztuk | TAK(PODAĆ ILOŚĆ SZTUK) |
| ładowarka do akumulatora (dodatkowa lub w urządzeniu) | TAK(PODAĆ JAKA) |
|  | Waga urządzenia wraz z torbą i akcesoriami: poniżej 13 kg | TAK |
| 18. | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |

**Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty**